## Slide 1: Analisi sperimentale
Strumentazione
Valutazione dell’incertezza
Taratura
Banchi di prova e sperimentazione

## Slide 2: Misuratore di campo
- un sensore adatto al tipo di campo da misurare
- un circuito di amplificazione e integrazione del segnale fornito dal sensore
- uno strumento indicatore analogico o numerico
Uno strumento per la misura del campo magnetico è costituito da:

## Slide 3: Tipi di sonde
Le sonde (sensori) per la misura del campo possono essere :
- Unidirezionali: forniscono la componente del campo lungo una sola direzione. Sono adatte per misure di campi aventi una direzione costante.
- Isotrope: sono costituite da tre sensori ortogonali e forniscono la somma quadratica delle tre componenti lungo gli assi cartesiani. Sono indispensabili per misure di campi ellittici, come quelli prodotti dalla presenza di più sorgenti fra loro sfasate (sistemi trifase)

## Slide 4: Sonde a induzione
Consentono la determinazione dell’induzione magnetica a partire dal rilievo di una forza elettromotrice indotta ai morsetti di una spira di dimensioni ben note:
  e = - S dB/dt
  Il segnale di tensione della sonda viene poi integrato ed elaborato per fornire un valore di induzione.

## Slide 5: Caratteristiche dei sensori a induzione
Le sonde a induzione non richiedono alimentazioni esterne, ma l’uscita deve essere integrata per ottenere l’andamento dell’induzione.
Esse non possono rilevare campi magnetici stazionari e non sono quindi influenzate dal campo magnetico terrestre.
La precisione di un sensore a induzione è generalmente dell’ordine di 1·10-2.
Sono le più diffuse nei rilievi di campi magnetici ambientali.

## Slide 6: Sonda ad effetto Hall
L’effetto Hall consiste nella creazione di una differenza di potenziale tra i punti opposti (A e B) ai bordi di una lastra di materiale conduttore, o soprattutto semiconduttore (arseniuro di gallio), percorsa da corrente e posta in un campo magnetico perpendicolare alla lastra stessa.
La misura di tale tensione, proporzionale all’induzione, consente di risalire al valore dell’induzione medesima
Corrente
A
B

## Slide 7
Schema di una sonda a effetto Hall

## Slide 8
Le sonde a effetto Hall richiedono il collegamento ad un alimentatore che fornisca la corrente per la misura.
L’uscita dello strumento, proporzionale all’induzione, deve essere amplificata.
Le sonde a effetto Hall consentono la misura di campi stazionari con precisioni dell’ordine di 1·10-3. Nel caso di campi periodici la misura è sensibilmente meno precisa.
La presenza del campo magnetico deve essere compensata, con una serie di rilievi preliminari.
Le sonde a effetto Hall sono molto sensibili alla temperatura.

## Slide 9: Errore di misura
I risultati di una misura (o di un calcolo) presentano inevitabilmente degli scostamenti dal valore “vero” della grandezza da rilevare. Tali scostamenti, detti errori di misura, possono essere casuali o sistematici.
errore casuale: è originato da variazioni non prevedibili e casuali di parametri fisici che influenzano il risultato di una misura, dando luogo a variazioni del valore di misura, anche se la misura è ripetuta in condizioni apparentemente identiche.
errore sistematico: nasce dall’effetto riconosciuto di un parametro fisico che ha influenza sul risultato di misura; se questo effetto è noto e può essere quantificato, si può effettuare una correzione per compensarne l’effetto.

## Slide 10: Concetti fondamentali della misura
Obiettivo di una misura
è la determinazione del valore del “misurando”, cioè di una grandezza tramite un rilievo sperimentale.
Risultato di misura
è in genere la miglior stima del valore della grandezza da misurare. Il risultato di una misura può considerarsi completo solo quando è accompagnata da una dichiarazione dell’incertezza associata a questa stima.
L’incertezza di misura quantifica il livello di imperfezione nella conoscenza della realtà, cioè la mancanza di una esatta conoscenza del valore della grandezza oggetto della misura. Essa caratterizza la dispersione dei valori che possono essere ragionevolmente attribuiti al misurando.

## Slide 11
conoscenza non adeguata degli effetti delle condizioni ambientali (e.g. la temperatura) e imperfetta misurazione delle condizioni stesse;
distorsione introdotta dall’operatore nella lettura dell’indicazione dello strumento
risoluzione o soglia di risoluzione non infinita dello strumento di misura
valori non esatti di costanti o altri parametri ottenuti da fonti esterne e usati nel calcolo della grandezza
Le cause dell’incertezza di misura sono date da :

## Slide 12
Il metodo di valutazione dell’incertezza è definito dalla “Guide to the expression of Uncertainty in Measurement” (GUM) pubblicata 1993.
Questo testo è il risultato del lavoro congiunto di 7 organismi internazionali :
BIPM (International Bureau of Weights and Measures)
IEC (International Electrotechnical Commission)
IFCC (International Federation of Clinical Chemistry)
ISO (International Organisation for Standardization)
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics)
OIML (International Organization of Legal Metrology)

## Slide 13: Valutazione dell’incertezza
Le incertezze si classificano nelle categorie A e B a seconda non della loro natura, ma del metodo utilizzato per stimarle.
Le incertezze di categoria A sono stimate a posteriori su base statistica. L’informazione utilizzata per stimare le incertezze proviene cioè dall’esperimento o misurazione in atto.
Le incertezze di categoria B sono stimate a priori, sulla base di informazioni non dedotte dall’esperimento in oggetto, ma provenienti da misure precedenti, da documentazione tecnica di strumentazione o impianti, da letteratura tecnica o da esperienza personale pregressa.

## Slide 14: Incertezze di categoria A
Una valutazione di tipo A dell’incertezza associata alla misura di una grandezza Q richiede l’esecuzione di parecchie (n) osservazioni indipendenti qk nelle stesse condizioni di misura.
Come stima di Q si assume il valor medio degli valori osservati qk:
Si assume come incertezza tipo di misura u associata alla stima di Q lo scarto tipo sperimentale della media:
L’incertezza esprime anche un livello di fiducia che quantizza la probabilità che il valore del misurando cada nell’intervallo definito dall’incertezza stessa.

## Slide 15
Un operatore effettua le 10 osservazioni sotto riportate bj dell’induzione magnetica B. L’unità di misura dello strumento utilizzato è T.
b1 = 20,15 b2 = 19,90 b3 = 19,85 b4 = 19,90
b5 = 20,05 b6 = 19,95 b7 = 19,95 b8 = 19,80
b9 = 19,85 b10= 19,95
La miglior stima del campo B è la media delle 10 osservazioni bj;
Lo scarto tipo di un’osservazione è:
l’incertezza tipo di bm, u(bm ), è:

## Slide 16: Incertezze di categoria B
Nel caso in cui la stima di Q non sia stata ottenuta da osservazioni ripetute (ma per esempio da una sola misura con uno strumento) l’incertezza tipo u si valuta sulla base delle informazioni disponibili quali:
Dati relativi a misure precedentemente eseguite
Specifiche tecniche dello strumento di misura utilizzato
Dati riportati sul certificato di taratura
Esperienza o conoscenza del comportamento generale dello strumento.

## Slide 17: Incertezze di categoria B
Un caso frequente è quello in cui si conoscono solo gli estremi di variazione della grandezza (ricavati, ad esempio, dall’accuratezza dello strumento indicata nelle specifiche fornite dal costruttore).
L’indicazione q fornita dallo strumento è assunta come stima della grandezza Q. Dalla specifica dello strumento si ricava l’ampiezza dell’intervallo (a), supposto centrato rispetto ad q, all’interno del quale è compresa la grandezza Q.
Assumendo per Q una distribuzione di probabilità rettangolare o trapezoidale, si ricava infine il valore dell’incertezza tipo sperimentale.

## Slide 18: Incertezza tipo composta
In molti casi la stima della grandezza Y da misurare non è determinata direttamente, ma è funzione di n grandezze:
y=f(x1,x2,….xn)
a ciascuna delle quali è associato un’incertezza tipo u(xi).
Lo scarto tipo associato con il risultato della misura y (incertezza tipo composta uc(y) ) è determinato dalle incertezze tipo u(xi), applicando la legge della propagazione dell’incertezza.

## Slide 19: Incertezza estesa
Di norma si deve fornire una valutazione quantitativa dell’incertezza definendo un intervallo intorno al risultato della misura, che comprenda la maggior parte dei valori che possono essere ragionevolmente attribuiti al misurando.
Si definisce allora l’incertezza estesa U data da:
U=kuc(y)
con k= fattore di copertura scelto in funzione del livello di fiducia che si intende ottenere (95%, 99%).
Il risultato di una misura è quindi esprimibile come:
Y=yU.

## Slide 20: Procedura per la valutazione dell’incertezza
Si esprime la relazione matematica tra la grandezza da misurare Y e le grandezze d’ingresso Xi da cui Y dipende:
Y=f(X1,X2,… Xn)
Si determina il valore stimato xi di ciascuna grandezza d’ingresso Xi
Si valutano le componenti d’incertezza tipo u(xi)
Si valutano eventuali correlazioni fra le grandezze di ingresso
Si calcola il valore di misura y=f(x1,x2,..xn)
Si determina l’incertezza tipo composta uc(y)
Si determina l’incertezza estesa U.

## Slide 21: Fattori di incertezza
incertezza strumentale (incertezza di taratura e stabilità dello strumento);
risoluzione e banda passante dello strumento di misura;
ripetibilità delle misure;
condizioni ambientali (temperatura e umidità);
non uniformità spaziale del campo, in relazione alle dimensioni della sonda e alla posizione dei singoli sensori (isotropi);
variabilità temporale, in relazione alla costante di tempo del misuratore;
influenza di eventuali campi elettrici;
errore nel posizionamento del sensore in relazione alla distanza dalla sorgente.

## Slide 22
Influenza delle dimensioni di una sonda sui risultati di misura

## Slide 23: Campo prodotto da una conduttura trifase prefabbricata
Misura di campo magnetico in prossimità di un sistema trifase di condutture rigide (sbarre) con corrente nominale In=200 A.
La misura è ripetuta anche con una corrente di valore efficace Im= 160 A.
Strumento di misura utilizzato:
misuratore isotropo
banda passante da 5 Hz a 2 kHz;
raggio del misuratore: 0,05 m

## Slide 24: Risultato delle misure
Distanza dal centro del sistema | Induzione magnetica | 
D [m] | Valore misurato (*) Bm [T] | Valore normalizzato (**) Bo [T]
0,2 | 14,7 | 18,4
0,5 | 2,5 | 3,1
(*) Im=160 A (**) In=200 A

## Slide 25: Componenti di incertezza
Incertezza strumentale(valutata a partire dai dati riportati sul certificato di taratura)
Risoluzione
Non uniformità del campo in relazione alle dimensioni della sonda (dai dati riportati sulla Norma IEC 61786)
“Errore” di posizionamento del sensore:  1 cm (sulla base di risultati ottenuti con simulazioni numeriche)
Misura della corrente Im

## Slide 26: Calcolo dell’incertezza
Componente | Distribuzione | Contributo all’incertezza composta uc(y) | 
d’incertezza | di probabilità | Distanza dalla sorgente 0,2 m | Distanza dalla sorgente 0,5 m
Incertezza strumentale | normale | 2,910-2 | 2,910-2
Risoluzione | rettangolare | 0,1610-3 | 0,9310-2
Non uniformità del campo | rettangolare | 6,210-2 | 0,9810-2
Posizione del sensore ( 1 cm) | rettangolare | 6,110-2 | 
Misura della corrente | rettangolare | 1,710-2 | 1,710-2
Incertezza composta | - | 9,3 10-2 | 4,310-2
Incertezza estesa (livello di confidenza 95%) |  | 19 10-2 | 8,610-2

## Slide 27: Taratura di un misuratore di campo
E’ il procedimento mediante il quale si determina come l’indicazione L fornita dallo strumento sia legata al valore di induzione magnetica Y che si vuole misurare.
Obiettivo della taratura è determinare il valore e l’incertezza del fattore di taratura K= Y / L [o lo scarto relativo s=(L-Y) /Y] dove Y è il valore di dell’induzione magnetica B nel punto di misura e L rappresenta la corrispondente indicazione fornita dallo strumento.
Per effettuare la taratura è necessario disporre di un sistema per la generazione di un campo magnetico di riferimento stabile e uniforme, il cui valore e la cui incertezza devono essere noti

## Slide 28: Campo magnetico di riferimento
  Il campo magnetico di riferimento deve:
  garantire induzioni nell’intervallo di valori di interesse (e.g. 0,1 T10 T a 50 Hz)
  avere ridotta distorsione armonica (1%)
  presentare elevata uniformità
  avere basso valore del campo magnetico di fondo
  subire perturbazioni trascurabili (dovute, ad esempio, alla presenza di oggetti ferromagnetici e correnti indotte)
  presentare una incertezza tipo di misura dell’induzione magnetica contenuta entro 3%

## Slide 29
Il campo di riferimento IEN è prodotto da due bobine quadrate di 300 spire;
fornisce valori di induzione da 0,1 T a 3 mT alle frequenze di 50/60 Hz;
Incertezza relativa di induzione è
U (Br) =7,010-3
(livello di fiducia del 95%)
Il campo magnetico di riferimento è generato da un sistema di bobine in cui fluisce la corrente I e vale: Bo=kI
Il valore della costante k può essere determinato con il calcolo o sperimentalmente usando uno strumento già tarato.

## Slide 30: Procedura di taratura
Lo strumento è posto all’interno di un campo noto e uniforme con l’asse del sensore allineato con la direzione del campo generato.
Per ogni valore di di induzione magnetica B si rilevano l’indicazione L dello strumento in taratura e la corrente I che fluisce negli avvolgimenti.
Per ogni portata, la taratura è eseguita in tre (indicatore analogico) o quattro (indicatore digitale) punti compresi tra il 10% ed il 100% del fondo scala.
Per almeno un livello di campo, le tarature dovrebbero essere eseguite a tre frequenze che coprano la banda passante : (i limiti inferiore e superiore e un valore intermedio).
Ulteriori misure vanno eseguite per le sonde isotrope

## Slide 31: Riferibilità dei dispositivi di misura
La riferibilità è un requisito di base per assicurare la compatibilità delle misure ottenute con differenti strumenti o in differenti laboratori.
E’ definita come la proprietà che uno strumento acquista quando è tarato con grandezze i cui valori e le cui incertezze sono stati assegnati con riferimento a campioni nazionali o internazionali (UNI 4546).
E’ di norma stabilita mediante una catena ininterrotta di confronti (tarature) e comporta un ordinamento dei dispositivi di misura (schema di riferibilità) a partire dai campioni nazionali delle grandezze che intervengono nella misura sino agli strumenti utilizzati sul campo.

## Slide 32: Diagramma di riferibilità della strumentazione di misura
Istituto Metrologico Nazionale (IEN, IMGC, ENEA)
SIT
Campioni di riferimento di laboratorio
Strumentazione di misura
Strumentazione
di misura
Strumentazione
di misura

## Slide 33: Contenuti del certificato di taratura
Modalità e condizioni di taratura
grandezza applicata
Incertezza di misura delle grandezze applicate
Indicazione dello strumento
Fattore di taratura (o scarto tra grandezza applicata e indicazione dello strumento) e sua incertezza di misura.
L’incertezza deve essere espressa come incertezza estesa. La taratura di un misuratore di campo dovrebbe essere effettuata con scadenza periodica (in genere uno o 2 anni) o dopo ogni evento traumatico

## Slide 34: Confronti di misura
Verificano l’equivalenza e la compatibilità delle misure effettuate entro i limiti dichiarati d’incertezza
Vari livelli di confronto
1) Tra Istituti Metrologici Nazionali:
confronto di campioni nazionali
2) Tra Laboratori di taratura
confronto di campioni di laboratorio
3) Tra Laboratori di prova
confronto di campioni di laboratorio e di lavoro

## Slide 35: Normativa tecnica di riferimento
IEC 61786 - Measurement of low frequency magnetic and electric fields with regards to exposure of human beings - Special requirements for instruments and guidance for measurements - 1998
CEI 211-6 Guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana - 2001

## Slide 36: Esecuzione delle misure
Le misure di campo vanno eseguite secondo la Guida CEI 211-6 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana“
Il documento è suddiviso in due parti:
· la prima, che descrive gli aspetti teorici relativi ai campi elettromagnetici, alle problematiche di misura e alla relativa strumentazione;
· la seconda, che illustra alcuni esempi di misure condotte secondo le metodologie e le procedure presentate nella prima parte.

## Slide 37
 Per una corretta esecuzione delle misure occorre considerare preventivamente:
gli obiettivi delle misure (valutazione dell’esposizione, analisi puntuale, mappatura del campo, verifica di schermature, ecc.);
le caratteristiche del campo (ampiezza, spettro);
le caratteristiche spaziali e temporali nell’area di interesse (variabilità spaziale e temporale);
tipo ed eventuale molteplicità delle sorgenti.

## Slide 38: Caratterizzazione temporale
I campi magnetici dipendono dalle correnti, le quali possono avere variazioni considerevoli nel tempo, legate a:
    variazione dei carichi nei sistemi di distribuzione;
    variazioni nell’ambito dei cicli operativi dei dispositivi.
Variazioni temporali possono essere indotte anche da:
  effetti di perturbazioni, dovute alla diversa dislocazione di significative masse ferromagnetiche;
  movimento del sistema da caratterizzare o velocità nei sistemi di trazione.

## Slide 39
Variazione del carico nell’intervallo di misura di campo magnetico (su un campione di oltre 200 installazioni)

## Slide 40
Variazione di induzione durante una lavorazione termica

## Slide 41
Per tener conto delle variazioni temporali si richiedono registrazioni prolungate per durate rappresentative:
    dei cicli di assorbimento degli impianti;
    dei cicli di funzionamento delle apparecchiature.
Ad esempio, nel caso di variazioni giornaliere dei carichi si La caratterizzazione può avvenire con misure di periodo 24 ore per più giorni, con acquisizioni ogni 30 secondi.
Se il campo è dovuto ad una singola sorgente dominante ed è noto l’andamento temporale della corrente, misure di spot (misure puntuali e istantanee) eseguite insieme al rilievo temporale della corrente consentono di determinare le induzioni magnetiche in funzione del tempo.

## Slide 42: Caratterizzazione spaziale
I punti di misura devono essere in numero commisurato alla superficie in esame, distribuiti uniformemente sull’intera area da caratterizzare.
Per la mappatura si possono usare diversi strumenti compresi quelli con ruota; i movimenti della sonda devono essere lenti per evitare la presenza di forze elettromotrici indotte dal campo magnetico terrestre.
Nel caso di campi uniformi (lontano dalle sorgenti per il campo magnetico), le misure effettuate ad 1 m o 1.5 m di altezza dal piano di calpestio sono rappresentative dell’esposizione dell’intero corpo umano. Nel caso di campi molto disuniformi occorre effettuare misure ad altezze aggiuntive (1.1 m, 1.9 m ecc)

## Slide 43: Scelta dello strumento
Nella scelta dello strumento occorre:
tenere conto della banda, dell’ampiezza e, nel caso di sonde direzionali, della direzione.
Scegliere uno strumento munito di certificato di taratura.
Scegliere un dispositivo misuratore con incertezza strumentale inferiore al 10 %.
Verificare che le dimensioni della sonda siano appropriate alla variazione spaziale del campo (0,01 m2 max per c.m.).
La minima banda passante riferita alla frequenza industriale è 500 Hz (riferita alla frequenza fondamentale di 50 Hz).

## Slide 44: Protocollo di misura
Il protocollo di misura è un documento che deve:
descrivere dettagliatamente, possibilmente per singoli
passi, la procedura da eseguire;
indicare gli obiettivi della misura;
indicare con precisione il tipo di strumentazione da utilizzare;
indicare quali sono le sorgenti di campo da considerare e quali rilievi eseguire per caratterizzarle;
fornire indicazioni per la scelta dei punti di misura in modo tale che essi siano, per numero ed ubicazione, atti a raggiungere l’obiettivo delle misure.

## Slide 45
Banco prova per materiali
Il banco è costituito da una struttura in legno con dimensioni 180 cm X 60 cm X 60 cm.
Su di esso possono essere montati lamierini 60 cm X 60 cm del materiale in prova.
La sorgente di campo è costituita da due conduttori rigidi disposti esternamente. Il sistema monofase è percorso da correnti con valori dell’ordine di qualche centinaio di Ampere.

## Slide 46
Configurazioni degli schermi
  Schermo piano
  Schermo a U
  Schermo chiuso
Il banco prova consente di confrontare diverse configurazioni geometriche degli schermi:
Il rilievo dell’induzione è effettuato con un misuratore dotato di una sonda a induzione